团体标准

国际标准分类号（ICS）71.040.40

中国标准分类号（CCS）G 86

P/CIQA -159-2023

- 气体中微量水的测定

- 卡尔·费休库仑滴定法

Determination of trace water in gas

Karl Fischer coulometric titration

2025-XX-XX发布

2025-XX-XX实施

中国出入境检验检疫协会

发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会（CIQA/TC12）提出并归口。

本文件起草单位部门：中国检验认证集团广西有限公司、广西华谊新材料有限公司、中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司、佛山市科的气体化工有限公司、中国检验认证集团福建有限公司、钦州海关综合技术服务中心。

本文件主要起草人：兰淑惠、吴雪英、江荆、文秋真、任鹏炜、闫莉莉、路春玲、黎福钊、黄芯语、叶德钧、庞茂坡、魏雅娟、梁家铭、罗旺、梁广晟、孙秋杰、曲红明、邱贵华、赵俊、高惠国、杨波、刘积位、金其扬。

本文件系首次发布。

- 本文件版权归中国出入境检验检疫协会所有。任何单位或个人未经许可，不得以营利为目的，印制、出版、翻译、转发或复制全文或部分文字。

气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法

1  范围

本文件规定了卡尔费休库仑滴定法测定气体中微量水分的测定方法。

本文件适用于氧气、氩气、氮气、二氧化碳、一氧化碳、氦气、烯烃等气体中微量水分的测定，本标准适用于测定含量不小于1mg/kg的气体中微量水的测定。

本标准不适用于与卡尔费休试剂反应的气体。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3723-1999  工业用化学产品采样安全通则

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  微量水Trace water

气态物质中含有水蒸气形式的水。

4  方法提要

被测气体流经专用的气体进样器，在通过卡尔·费休库仑分析仪的电解池时，气体中的水与卡尔·费休试剂中的碘、二氧化硫在有机碱(如砒啶)和甲醇存在下，发生下列反应:

H2O+I2+SO2+CH3OH+3RN→(RNH)S04CH3+2(RNH)I

消耗的碘由含有碘离子的阳极电解液电解补充:

2I-→I2 +2e

反应所需碘的量与通过电解池的电量成正比，因此，记录电解所消耗的电量，根据法拉第电解定律，即可求出试样中的水含量。

5  试剂与仪器

5.1  试剂与材料

- 5.1.1  卡尔·费休库仑法电解液（阴极液、阳极液）。

- 5.1.2  卡尔·费休水分标准物质：市售有证标准水样。

- 5.1.3  微量进样针：1mL。

- 5.1.4  氮气：体积分数不低于99.999%，水含量不高于3mL/m3。

5.2  仪器与设备

- 5.2.1  卡尔·费休库仑水分滴定仪：市售的各种型号的自动卡尔费休滴定仪器。它们均由滴定池、铂电极、磁力搅拌器和控制单元组成。具体组装和操作方法参照制造商提供的操作说明书。

- 5.2.2  进样钢瓶:内壁应予抛光 ;

- 5.2.3  电子天平：感量0.0001g。

- 5.2.4  气体进样器：可定量控制进样体积的各种型号进样器均可。

6  采样

采样中的安全要求应符合GB/T 3723中的规定。

采样器及采样管线应采用内抛光的不锈钢材质，采样管线应尽可能短，管径应尽可能小。管壁对水分应无吸附，接头应无渗漏，应无死体积。不应使用铜管、聚四氟乙烯管、乳胶管、普通橡胶管或尼龙管等。

采样管路系统连接完成后应进行泄漏检测，以保证采样系统无泄漏。并应用样品气体对采样管路系统进行充分吹扫置换。

采样前钢瓶（5.2.2）应保持清洁和干燥，钢瓶可置于温度为 110℃的鼓风干燥箱中，并通氮气（5.1.4）30 min以获得更佳的干燥效果。

7  样品测定

7.1  分析准备

7.1.1  仪器准备

按仪器使用说明书准备仪器（5.2.1），将4mL的卡尔费休阴极液与100mL左右的卡尔费休阳极液（5.1.1）分别装入电解池中，阳极液的液面应略高于阴极液液面2~3mm，连接电解池中各电接头使其传输电信号进行电解滴定，开启仪器进行预滴定，直至仪器的漂移值稳定。

- 7.1.2  仪器性能检查

- 用微量进样针（5.1.3）吸取一定体积的标准水样（5.1.2）注入电解池中进行滴定。用电子天平（5.2.3）以差减法准确称量所加入的标准水样质量，重复测定两次，计算其平均含水量(两次测定结果之差应不超过其平均值的5%)，该值不超过水分标准物质的不确定度范围。

7.1.3  当发生以下情况时更换电解液，并按照7.1.1、7.1.2重新准备仪器。

1）当仪器背景漂移值的值持续很高且不稳定。

2）当电极液出现污染。

3）滴定池中的电解液超过一个星期未更换。

4）当仪器显示错误信息:直接或间接的建议更换电解液(请查阅仪器操作手册)。

5）当注入标准水样测量结果超出10000pg士200g的范围。

7.1.4  样品准备

- 进样钢瓶（5.2.2）取样后，静置至室温，擦干表面的冷凝水，并确保与毛细管连接的出气口的腔体充分干燥。

7.2  测试步骤

- 7.2.1  用能保证气密性的接头和管线连接待测试样钢瓶出样口和气体进样器（5.2.4）进样口。气体进样器出样口的毛细管线接入到卡尔·费休水分测定仪进样口隔垫内。毛细管口保持在阳极液面以上。

- 7.2.2  打开进样阀门，使样品流出持续吹扫进样系统，推荐吹扫时间与速率见附录A。将电解池一端的毛细管口插入到电解池底部，继续吹扫5min后，关闭气体进样器进气阀。

7.2.3  仪器进入稳定测定状态后，开启气体进样器进气阀并启动滴定开关进行滴定，推荐进样速率与进样量见下表1。滴定完毕，记录所测得的水分含量。

表1 推荐的进样速率与气体进样量

| 样品水含量/（mg/kg） | 进样流速（L/min） | 进样量（L） |
| --- | --- | --- |
| 1~5 | 2 | 4~8 |
| 5~20 | 1.5 | 2~6 |
|  | 2 | 2~8 |
| >20 | 1.5 | 2~4 |
|  | 2 | 2~6 |

8  结果计算

- 8.1  以质量浓度(mg/kg)表示样品中的水分含量(cH2O)，并按照式（1）进行计算。

cH2O=mH2Oρ×V     （1）

式中，cH2O—气体中水分的含量，mg/kg；

mH2O—仪器显示的水分绝对值，μg；

ρ— 测试气体标况下的密度，g/L；

V—气体的进样量，L；

- 8.2  取两次重复测定结果的算术平均值作为分析结果，并按 GB/T 8170-2008的规定修约0.1mg/kg。

9 重复性

- 在同一实验室，由同一操作员，采用同一仪器和设备，对水分含量在不小于1mg/kg范围内的同一试样相继做两次重复测定，在95%置信条件下，其重复性见表2。

表2  重复性限

| - 样品水含量（mg/kg） | - 重复性限（mg/kg） |
| --- | --- |
| 1~5 | - 1 |
| 5~20 | - 2 |
| - >20 | - 5 |

10 测试报告

- 测试报告至少应包括以下信息：

- a）依据标准

- b）测定日期、时间、环境温湿度

- c）有关样品其的全部信息，包括样品名称、样品编号、采样地点、样品压力、样品状态、采样日期与时间

- d）分析的操作参数，包括吹扫速率与进样量

- e）测定结果

- f）测定时观察到的任何异常现象及说明

- g）分析员姓名及审核员姓名等。

附录A

（资料性）

表A.1 推荐的吹扫时间与进样流速

| 样品水含量/（mg/kg） | 吹扫时间(min） | 进样流速（L/min） |
| --- | --- | --- |
| 1~5 | 40 | 2 |
| 5~20 | 30 | 1.5 |
|  |  | 2 |
| >20 | 35 | 1.5 |
|  | 20 | 2 |