中国出入境检验检疫协会团体标准

- 气体中微量水的测定

- 卡尔 费休库仑滴定法

编 制 说 明

中国检验认证集团广西有限有限公司

2024年9月

气体中微量水的测定 卡尔费休库仑滴定法

编制说明

## 1 工作简况

## 背景简介

气体中的水分是影响设备的运行，引发安全事故的重要因素之一，目前，国家标准中气体微量水分测定方法主要为：电量法、露点法以及光腔衰荡光谱法。国外标准技术方法主要有：喷射脉冲进样-GC/MS，傅里叶红外光谱法等。以上技术方法均存在适用范围窄，技术难度大，操作成本高等特点。卡尔费休库仑水分滴定法是经典的微量水分测定方法，已在液体、固体样品中得以大量使用。但由于气体难进样，且难以精确测量其进样量，导致该方法在气体微量水分的测定方面尚未大量应用。在GB/T 3727-2003 《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》中使用了卡尔费休测定法对微量水分进行测定，但其通过称量法来确定称量样，误差较大。现如今，带有质量流量计的气体/气化闪蒸进样器技术已经非常成熟。在实际工作中，经过与客户比对、沟通等，该进样器在乙烯、丙烯、氢气等气体微量水分的测定方面，其检测准确度、精密度等均满足质量标准要求。本方法目的通过解决气体进样及精确定量的技术难题，建立卡尔·费休库仑滴定法测定气体中微量水分的测定标准技术方法，该方法具有测量精度高、重复性好、测试成本低等优点。标准可作为气体水分测定国家标准方法的有效补充，使气体中水分分析技术方法更加科学、全面，具有实用性、可操作性；标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足生产和使用需要。

## 1.2 任务来源与协作单位

中国检验认证集团广西有限公司于2023年6月向上级主管部门提出《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》团体标准计划书，于2023年11月通过中国出入境检验检疫协会批准。《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》团体项目计划完成年限为2025年11月，计划编号为P/CIQA-159-2023，技术归口单位为中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会（CIQA-TC12），标准根据中国出入境检验检疫协会“中检协标【2023】16号”文件精神制订计划，本项目为《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》团体标准（P/CIQA-159-2023）起草制订配套的分析方法。

本部分起草单位：中国检验认证集团广西有限公司。

本部分参加起草单位：广西华谊新材料有限公司、佛山市科的气体化工有限公司、中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司、中国检验认证集团福建有限公司、钦州海关综合技术服务中心。

本部分主要起草人：兰淑惠、吴雪英、江荆、文秋真、任鹏炜、闫莉莉、路春玲、黎福钊、黄芯语、叶德钧、庞茂坡、魏雅娟、梁家铭、罗旺、梁广晟、孙秋杰、曲红明、邱贵华、赵俊、高惠国、杨波、刘积位、金其扬。

## 1.3主要参加单位和工作成员及其所做的工作

1.3.1主要参加单位情况

在标准的制定过程中，中国检验认证集团广西有限公司作为主编单位，积极主动地搜集了国内外相关检测标准，并对验证单位进行了实地考察。此外，公司负责编写了试验报告模板和测试数据统计表。在标准文本修订方面，公司能够带领编制组的成员单位进行认真细致的修改，并广泛征求了多家企业的意见。最终，在该公司的领导下，编制组成功完成了标准的制定工作。

广西华谊新材料有限公司作为一验单位，对卡尔·费休库仑滴定法进行了深入研究，根据主编单位的试验报告等材料开展了仔细验证，为本次团标实验提供了可靠的实验数据，并在实际生产中进行了多次试验，以确保方法的适用性和准确性。在标准的制定过程中，还参与了多次讨论会和试验验证工作，为标准的制定提出了有效的意见以及有力的技术支持。

佛山市科的气体化工有限公司在本次团体标准的制定过程中，特此根据实验设置要求，配制了不同水分含量的气体样品，并利用光腔衰荡法/电解法对试验样品进行了定值，并根据卡尔·费休库仑滴定法进行了验证实验，与主编单位紧密合作，共同完成了验证工作，为团体标准的制定提供了有力的技术支持和保障。

中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司作为参与起草单位，利用其在石油化工领域的专业知识和经验，对标准的制定提出了宝贵的建议。公司对卡尔·费休库仑滴定法在石油化工产品中的应用进行了深入分析，提高了标准的完整性和实用性。

中国检验认证集团福建有限公司作为二验单位，按照提供的检测方法与检测要求对每个试样的精密度进行了测试，确保了测试结果的准确性和可靠性。在测试过程中，该企业积极与主编单位沟通，及时反馈测试中出现的问题，为标准的修订和完善提供了重要参考。

钦州海关综合技术服务中心作为参与起草单位，在标准的制定过程中，充分发挥了其监管和检测职能，对卡尔·费休库仑滴定法在海关检测中的应用进行了探讨。对标准的表述、检测步骤等方面提出了专业意见，同时提供了相关的检测数据和案例，为标准的验证提供了有力支持。

1.3.2 主要工作人员成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1

| 序号 | 起草单位 | 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 兰淑惠、吴雪英、江荆、任鹏炜、黎福钊、黄芯语、叶德钧、魏雅娟、梁家铭、刘积位、金其扬 | 负责标准的工作指导、标准的编写、实验方案确定及编制说明的编写 |
| 2 | 广西华谊新材料有限公司 | 闫莉莉、罗旺、梁广晟 | 配合编写标准、负责一验工作，对方法的条件实验进行了验证 |
| 3 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 文秋真、庞茂坡、邱贵华 | 提供实验样品及二验工作 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 路春玲、孙秋杰、曲红明、赵俊 | - 负责方法二验工作，提供精密度数据 |
| 5 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 高惠国 | - 负责方法二验工作，提供精密度数据 |
| 6 | 钦州海关综合技术服务中心 | 杨波 | - 负责方法二验工作，提供精密度数据 |

## 1.4 主要工作过程

1.4.1 预研阶段

2023年1-5月，由主编单位中国检验认证集团广西有限公司组成调研队伍前往广西华谊新材料有限公司、中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司以及钦州海关等相关检测需求单位进行实地考察，了解企业与监管部门检验气体中水分的方法与应用情况，与相关技术人员深入讨论拟立项的技术标准的具体技术要求，参观其现场工作情况，根据此次调研情况，由主编单位整理并修订形成标准讨论稿。

1.4.2 立项阶段

2023年6月，中国检验认证集团广西有限公司向中国出入境检验检疫协会提交了《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》标准立项材料，2023年11月6日中国出入境检验检疫协会发布了中检协标【2023】16号文件“中国出入境检验检疫协会关于批准《化学滴定分析 称量滴定法》等6项团体标准立项的通知”，《气体中微量水分的测定 卡尔·费休库仑滴定法》计划编号为P/CIQA-159-2023，技术归口单位为中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会。

1.4.3 起草阶段

1.4.3.1第一次标准工作会议

中国检验认证集团广西有限公司于2023年11月29日召开关于团体标准《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》第一次标准工作会议。会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。会议形成纪要如下：

- 2024年5月——样品制样单位准备完毕样品→主起草单位；

- 2024年7月30日前——主起草单位将样品+试验报告 →验证单位；

- 2024年8月30日前——各验证单位完成实验报告；

- 2024年9月15日前——主起草单位准备--试验报告+验证报告+编制说明+征求意见汇总处理表+标准讨论稿 →讨论会；

- 2024年9月30日前——主起草单位准备--试验报告+验证报告+编制说明+征求意见汇总处理表+标准预审稿 →预审会；

- 2024年10月30日前————主起草单位准备--试验报告+验证报告+编制说明+征求意见汇总处理表+标准送审稿 →审定会；

- 2024年11月20日前——主起草单位准备--试验报告+验证报告+编制说明+征求意见汇总处理表+标准报批稿 →报批单位；

- 2024年12月30日前——主起草单位组织项目验收；

补充说明：

- 气体的试验样品中水含量应尽量涵盖测定范围，每个实验样品的测定条件不少于5个实验点，测试条件应尽可能多的进行对比。

- 每个样品要做方法比对检验，以确保其准确性。

- 为了数据统计分析，分析结果要求比标准方法要求多保留一位小数。

- 各分标准方法起草单位在准备试验样品时应多准备1至2个有准确结果的练习样品。各单位实验人员应先做好练习样品，再做实验样。以确保在试剂设备人员操作等达到无异常状况时报出实验数据。

- 试验过程中如出现异常现象或问题及时与方法起草单位沟通。

- 《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》中参加起草单位分工如下表1。

## 表1参加起草单位分工

| 方法 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡尔费休库仑滴定法 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 |

1.4.3.2 第二次标准工作会议

中国检验认证集团于2023年7月31日召开关于团体标准《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》第二次标准工作会议。会议确定了新增验证单位佛山市科的气体化工有限公司、中国检验认证集团福建有限公司、钦州海关综合技术服务中心参与标准制定与验证，进一步落实了标准计划项目的进度安排和分工。会议形成纪要如下：

- 在本次验证过程中，确定了本次验证样品均由佛山市科的气体化工有限公司提供，这些样品包括了通过光腔衰荡法或电解法测定的水含量数据，并且每一份样品都附带了相应的标准证书，以确保数据的准确性和可靠性；确定新增佛山市科的气体化工有限公司、中国检验认证集团福建有限公司、钦州海关综合技术服务中心为二验单位，参与验证标准的准确性，并提供实验精密度数据。

- 会议确定了经筛选后的气体样品种类，针对那些被认为不合适的气体种类深入的讨论，分析了其不适用的具体原因。确保了所选气体种类能够满足验证实验的要求。

- 详细讨论了不同水含量的气体样品在具体操作过程中所需遵循的要求。这些要求包括了样品的储存、处理以及测量等各个环节，以确保实验数据的准确性和可重复性。

- 讨论了试验在操作过程中的具体注意事项；涵盖了实验环境、设备校准、操作人员的技能和经验等多个方面，以确保实验的顺利进行和数据的有效性。

- 起草单位将试验报告与标准草案连同样品发往各验证单位，会议还详细讨论了验证条件的选取原因及其背后的科学依据说明。

《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》中参加起草单位分工的变更见表2。

表 2  参加起草单位分工（变更）

| 方法 | 起草单位 | 一验单位 | 二验单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡尔费休库仑滴定法 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司、中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司、中国检验认证集团福建有限公司、钦州海关综合技术服务中心 |

## 2 标准编制原则

### 2.1规范性原则

本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》进行数理统计分析，编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

### 2.2先进性

国家标准中气体微量水分测定方法主要为：电量法、露点法以及光腔衰荡光谱法。国外标准技术方法主要有：喷射脉冲进样-GC/MS，傅里叶红外光谱法等。以上技术方法均存在适用范围窄，技术难度大，操作成本高等特点。卡尔·费休库仑滴定法，具有测量精度高、重复性好、测试成本低等优点。卡尔费休库仑水分滴定法是经典的微量水分测定方法，已在液体、固体样品中得以大量使用。但由于气体难进样，且难以精确测量其进样量，导致该方法在气体微量水分的测定方面尚未大量应用，但随着近年来质量流量计的完善，气体质量控制愈发精准，经过长期的试验积累，采用卡尔·费休库仑滴定法并搭配气体进样器测定气体中微量水分含量，具有方法准确稳定、结果偏差小、周期短、易操作等优点。能满足对气体样品进行快速准确测定的要求。

### 2.3.合规性

- 充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

## 3 标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

## 3.1 测定条件的选择

## 3.1.1卡尔费休库仑仪条件的确定

合适的仪器设定条件是保证实验准确进行的基础，依据说明书对仪器的各个部分进行设置，推荐的设定条件见表3。

表 3  推荐的仪器设定条件

| 方法 | 库仑法卡尔费休滴定 | 漂移值 | 在线 | 终止漂移值 | 3.0ug/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量单位 | mg/Kg / μg | 输入类型 | 重量 | 最小测定时间 | 自定义 |
| 小数位 | 1 | 初始漂移值 | <10ug/min | 最大测定时间 | 自定义 |

## 3.1.2仪器性能检查

用微量进样针吸取一定体积的市售有证标准水样物质注入电解池中进行滴定。用电子天平以差减法准确称量所加入的标准水样质量，重复测定两次，计算其平均含水量(两次测定结果之差应不超过其平均值的5%),该值不超过水分标准物质的不确定度范围。本实验分别选用了水含量为106mg/Kg、1007mg/Kg的两种市售有证标准水样物质，分别在实验前对仪器的性能进行检查，每种水标重复测定了2次，其结果均处于水标的不确定度范围内，且两次测定结果之差应不超过其平均值的5%。

## 3.1.3关于吹扫时间的确定

吹扫的目的是确保储气瓶到电解液之间管道内无残留或无影响测定结果的物质，水易在传输介质表面进行吸附，需要大量试验气体进行持续性吹扫，当测定结果随着时间推移不再发生改变或改变较小时，表明测定结果不受杂质影响，可以开始进行试样测定。1#（氧气）、2#（氩气）、3#（氮气）、4#（二氧化碳）、5#（一氧化碳）、6#（氦气）、7#（丙烯）、8#（丙烯）8种样品在测定前所需要的吹扫时间见表4。

表 4  不同水含量的吹扫时间结果

| 气体类型 | 测定范围 （mg/Kg） | 吹扫速率（L/min） | 吹扫时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.00~5.00 | 2 | 40 |
| 2# | 5.00~20.00 | 2 | 35 |
| 3# | 5.00~20.00 | 2 | 35 |
| 7# | 5.00~20.00 | 1.5 | 20 |
| 4# | >20.00 | 1.5 | 30 |
| 5# | >20.00 | 2 | 20 |
| 6# | >20.00 | 1.5 | 30 |
| 8# | >20 | 1.5 | 15 |

从表中数据来看气体中水含量越低，吹扫时长所需越长；而且所有气体样品均显示出随着吹扫时间的增加水含量迅速降低，之后逐渐归于平衡的现象。其次吹扫速率也会对吹扫时间造成影响，过小的吹扫速率可能难以将管道内的吸附水清除干净，从而延长吹扫时间。当以1.5L/min的速率吹扫6#（氦气）、7#（丙烯）、8#（丙烯）时，趋向稳定的吹扫时间为30min、20min、15min，而以2L/min的速率吹扫1#（氧气）、2#（氩气）、3#（氮气）、5#（一氧化碳），其达到平衡的时间分别为40min、35min、35min、20min，水分含量越小，吹扫时间越长。

## 3.1.4 关于进样速率对及气体中水含量测定的影响

- 选用不同的进样速率探究对气体中水含量的影响。进样量均为4L，平行测定两次，取其平均值。结果见表5。

- 选用0.5L/min、1L/min、1.5L/min、2L/min、2.5L/min、3L/min、4L/min 7个不同进样速率梯度来测定3#（氮气）样品中的水含量，结果表明随着进样速率的增加，其测定结果呈现逐渐减小的趋势。据观察，当进样速率达到2.5 L/min、3 L/min、4 L/min时，过快的气体流速导致电解液产生严重的飞溅与挂壁现象，引起明显的实验误差。此外，过大的流速有致使阴极隔膜承受高压而损坏的风险。然而，当选择进样速率为0.5 L/min情况下，水分测定仪在进样过程中发生停止检测的现象，提前结束实验，测试结果不具备可取性。因此在后续的气体测量中，实验也避免了这些过大、过小的进样速率。

表 1不同进样速率下气体中微量水分的测定结果

| 样品名称 | 进样速率（L/min） | 微量水含量平均值（mg/kg） | 光腔衰荡法或电解法测量值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1 | 1.2 | 2.95 |
|  | 2 | 3.25 |  |
| 2# | 1 | 7.05 | 4.5 |
|  | 1.5 | 6.5 |  |
|  | 2 | 6.1 |  |
| 3# | 0.5 | / | 6.7 |
|  | 1 | 9.2 |  |
|  | 1.5 | 8.3 |  |
|  | 2 | 8.5 |  |
|  | 2.5 | 7.5 |  |
|  | 3 | 6.05 |  |
|  | 4 | 5.8 |  |
| 5# | 1.5 | 33.0 | 32.0 |
|  | 2 | 33.05 |  |
| 6# | 1 | 53.7 | 43.5 |
|  | 1.5 | 47.2 |  |
|  | 2 | 52.1 |  |
| 7# | 1 | 6.1 | / |
|  | 1.5 | 6.5 |  |
|  | 2 | 6.2 |  |
| 8# | 1 1.5 2 | 32.8 39.2 24.6 | / |

- 在结果能够正常检出的情况下，选择进样速率为1L/min ~ 2 L/min，并将本实验测定结果与光腔衰荡法或电解法进行结果比对，结果表明，1#的最佳进样速率为2L/min；2#、3#、5#、7#的最佳进样速率为1.5L/min、2L/min；6#、8#的最佳进样速率为1.5L/min。综上，对于不同的气体类型，过快或过慢的进样速率可能引起的偏差趋势不是一致的，要根据实际情况进行具体分析，但其都存在着最佳的进样速率范围。

## 3.1.5关于进样量对及气体中水含量测定的影响

- 进样量是影响水分测定结果的非常重要的因素之一，过大或过小的进样量都会出现测量结果偏离较大的情况。进样量与进样速率关系密切，最佳进样量范围需要在不同进样速率下进行讨论。本实验对每种气体分别选择2种不同的进样速率、不同进样量条件下的对比测试，结果见表5-表7。

表 5  水含量为1.00~5.00mg/Kg的气体样品在不同进样量下的测试结果

| 气体类型 | 测定范围 （mg/Kg） | 进样速率（L/min） | 进样量 - (L) | 微量水含量平均值（mg/kg） | 光腔衰荡法测量值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.00~5.00 | 1.0 | 1 | / | 2.95 |
|  |  |  | 2 | 0.8 |  |
|  |  |  | 4 | 1.2 |  |
|  |  |  | 6 | 1.4 |  |
|  |  |  | 8 | / |  |
|  |  | 2.0 | 1 | / |  |
|  |  |  | 2 | / |  |
|  |  |  | 4 | 3.25 |  |
|  |  |  | 6 | 2.96 |  |
|  |  |  | 8 | 2.85 |  |
|  |  |  | 10 | 2.7 |  |

- 注：/代表实验未检出

- 如表5所示，1#号气体水含量为1.00~5.00mg/Kg，当进样速率为1.0L/min时，对比光腔衰荡法测定数值，上述进样量范围内均不能满足测试要求，当进样速率为2.0L/min时，4~8L的进样量满足实验要求，甚至在进样量达到10L同样满足要求。根据结果可得随着进样量增加，检测数值逐渐降低的趋势。

表 6  水含量为5.00~20.00mg/Kg的气体样品在不同进样量下的测试结果

| 气体类型 | 测定范围 （mg/Kg） | 进样速率（L/min） | 进样量 - (L) | 微量水含量平均值（mg/kg） | 光腔衰荡法测量值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 5.00~20.00 | 1.5 | 1 | 8.3 | 4.5 |
|  |  |  | 2 | 5.8 |  |
|  |  |  | 4 | 6.5 |  |
|  |  |  | 6 | 6.6 |  |
|  |  |  | 8 | / |  |
|  |  | 2.0 | 1 | 8.3 |  |
|  |  |  | 2 | 6.15 |  |
|  |  |  | 4 | 6.1 |  |
|  |  |  | 6 | 6.35 |  |
|  |  |  | 8 | 6.1 |  |
| 3# | 5.00~20.00 | 1.5 | 1 | 11.05 | 6.7 |
|  |  |  | 2 | 8.65 |  |
|  |  |  | 4 | 8.3 |  |
|  |  |  | 6 | 8.7 |  |
|  |  |  | 8 | / |  |
|  |  | 2.0 | 1 | 9.9 |  |
|  |  |  | 2 | 8.15 |  |
|  |  |  | 4 | 8.5 |  |
|  |  |  | 6 | 8.5 |  |
|  |  |  | 8 | 8.5 |  |
| 7# | 5.00~20.00 | 1.5 | 1 | 7.4 | / |
|  |  |  | 2 | 6.4 |  |
|  |  |  | 4 | 6.6 |  |
|  |  |  | 6 | 6.9 |  |
|  |  |  | 8 | 5.8 |  |
|  |  | 2.0 | 1 | 7.3 |  |
|  |  |  | 2 | 6.9 |  |
|  |  |  | 4 | 6.2 |  |
|  |  |  | 6 | 6.2 |  |
|  |  |  | 8 | 5.8 |  |

- 注：/代表实验未检出

- 如表6所示，2#、3#、7#气体水含量为5.00~20.00mg/Kg，对比光腔衰荡法测定数值，卡尔费休库仑滴定法测定值略微偏大，但实验认为在误差小于2mg/kg时结果可取。当进样速率为1.5L/min时，进样量范围为2~6L时能够满足测试要求，当进样量达到8L时，部分样品出现实验中途停止现象，结果不可取，不满足要求；当进样速率为2.0L/min时，2~8L的进样量满足实验要求，甚至在进样量达到10L同样满足要求。

表 7  水含量大于20.00 mg/Kg的气体样品在不同进样量下的测试结果

| 气体类型 | 测定范围 （mg/Kg） | 进样速率（L/min） | 进样量 - (L) | 微量水含量平均值（mg/kg） | 光腔衰荡法或电解法测量值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | >20.00 | 1.5 | 1 | / | 32.0 |
|  |  |  | 2 | / |  |
|  |  |  | 3 | 33.0 |  |
|  |  |  | 4 | 33.0 |  |
|  |  |  | 6 | 34.5 |  |
|  |  |  | 8 | / |  |
|  |  | 2.0 | 1 | / |  |
|  |  |  | 2 | / |  |
|  |  |  | 3 | 33.6 |  |
|  |  |  | 4 | 33.0 |  |
|  |  |  | 6 | 33.1 |  |
|  |  |  | 8 | 33.0 |  |
| 6# | >20.00 | 1.5 | 1 | 86.7 | 43.4 |
|  |  |  | 2 | 46.9 |  |
|  |  |  | 3 | 46.6 |  |
|  |  |  | 4 | 47.2 |  |
|  |  |  | 6 | 53.8 |  |
|  |  |  | 8 | / |  |
|  |  | 2.0 | 1 | / |  |
|  |  |  | 2 | 46.7 |  |
|  |  |  | 3 | 45.0 |  |
|  |  |  | 4 | 52.1 |  |
|  |  |  | 6 | 53.8 |  |
|  |  |  | 8 | 51.1 |  |
| 8# | >20.00 | 1 | 1 | 41.1 | / |
|  |  |  | 2 | 35.2 |  |
|  |  |  | 3 | 34.0 |  |
|  |  |  | 4 | 36.1 |  |
|  |  |  | 6 | 32.9 |  |
|  |  |  | 7 | 25.1 |  |
|  |  |  | 8 | 25.4 |  |
|  |  | 1.5 | 1 | 41.2 |  |
|  |  |  | 2 | 34.5 |  |
|  |  |  | 3 | 33.7 |  |
|  |  |  | 4 | 35.9 |  |
|  |  |  | 6 | 33.4 |  |
|  |  |  | 7 | 25.7 |  |
|  |  |  | 8 | 25.6 |  |

- 注：/代表实验未检出

- 如表7所示，5#、6#、8#气体水含量大于20.00 mg/Kg，对比光腔衰荡法或电解法测定数值，卡尔费休库仑滴定法测定值略微偏大，但实验认为在误差小于5mg/kg时结果可取。对于5#号气体样品，当进样速率为1.5L/min时，进样量范围为3~6L时能够满足测试要求，当进样速率为2.0L/min时，3~8L的进样量满足实验要求；对于6#号气体样品，当进样速率为1.5L/min时，只有进样量范围为2~4L时能够满足测试要求，当进样量大于4L时，实验结果不可取，不满足要求；当进样速率为2.0L/min时，2~3L的进样量满足实验要求。其余进样量均产生较大偏离。对于8#号气体样品，当进样速率为1.0L/min 或1.5L/min时，只有进样量范围为2~6L时能够满足测试要求，当进样量大于6L时，实验结果均偏小，不满足要求。综上，水含量大于20.00mg/Kg时的进样速率要略小。

3.1.6 最佳测试条件

通过上述实验，确定了卡尔费休库仑滴定法测定气体中的水含量的最佳测试条件，结果见表8。

表 8  最佳测试条件

| 样品水含量/（mg/kg） | 吹扫时间(min） | 进样速率（L/min） | 进样量（L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~5 | 40 | 2 | 4~8 |
| 5~20 | 35 | 1.5 | 2~6 |
|  |  | 2 | 2~8 |
| >20.00 | 30 | 1.5 | 2~4 |
|  | 20 | 2 | 2~6 |

3.2 精密度测试

将8种气体样品按照表8所示的的最佳测试条件分别进行11次独立重复实验，其相对标准偏差结果见表9。

表 9  11次独立重复实验与精密度结果

|  | - 1# - /mg/kg | - 2# - /mg/kg | - 3# - /mg/kg | - 4# - /mg/kg | - 5# - /mg/kg | - 6# - /mg/kg | - 7# - /mg/kg | - 8# - /mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 进样速率 /（L/min） | 2 | 2 | 2 | 1.5 | - 2 | - 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| - 进样量 /L | 4 | 4 | 4 | 3 | - 4 | - 2 | 4 | 2 |
| - 1 | 3.1 | 5.7 | 8.4 | 28 | 33.7 | 45.4 | 6.4 | 35.7 |
| - 2 | 2.9 | 5.9 | 8.5 | 28.6 | 33.5 | 46.5 | 6.4 | 35.1 |
| - 3 | 3 | 6 | 8.6 | 28.2 | 34 | 43.7 | 6.7 | 34.9 |
| - 4 | 3 | 6 | 8.5 | 27.9 | 33 | 44.7 | 6.6 | 35.6 |
| - 5 | 3.3 | 5.4 | 8.5 | 27.7 | 33.3 | 47.4 | 6.7 | 34.8 |
| - 6 | 2.7 | 5.4 | 8.3 | 28 | 32.8 | 46.7 | 7.0 | 36.2 |
| - 7 | 2.8 | 6.1 | 8.2 | 27.8 | 33.1 | 45.5 | 6.7 | 35.2 |
| - 8 | 3.1 | 5.1 | 8.8 | 27.6 | 32.7 | 47.1 | 6.4 | 35.5 |
| - 9 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 27.9 | 32.9 | 44.9 | 6.1 | 36.0 |
| - 10 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 27.9 | 33.5 | 47.5 | 6.8 | 35.7 |
| - 11 | 2.6 | 5.4 | 8.4 | 27.3 | 32.6 | 43.9 | 6.9 | 35.7 |
| - 平均值 | - 2.91 | - 5.65 | - 8.44 | - 27.90 | - 33.19 | - 45.75 | 6.6 | 35.5 |
| - RSD(%) | - 7.60 | - 5.68 | - 2.07 | - 1.19 | - 1.34 | - 2.99 | 3.37 | 1.30 |

根据GB/T 27417-2017《合规评定 化学分析方法确认与验证指南》中规定，当被测量组分为1mg/kg、10mg/kg、100mg/kg时，实验室内RSD(%)为11%、7.5%、5.3%，而本实验中水含量范围为1.00~5.00mg/kg时，RSD(%)为7.60%，小于规定的11%；水含量范围为5.00~20.00mg/kg时，RSD(%)分别为5.68%、2.07%与3.37%，均小于规定的7.5%；水含量范围为>20.00 mg/kg时，RSD(%)分别为1.19%、1.34%、2.99%与1.30%，均小于规定的5.3%；实验结果精密度良好。

## 4 标准适用范围与重复性限

本标准适用于氧气、氩气、氮气、二氧化碳、一氧化碳、氦气、丙烯中的微量水分的测定，测定范围见表10。

## 表10 测定范围

| 气体类型 | 测定范围mg/Kg | 气体类型 | 测定范围mg/Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 1.00～5.00 | 二氧化碳 | >20.00 |
| 氩气 | 5.00～20.00 | 一氧化碳 | >20.00 |
| 氮气 | 5.00～20.00 | 氦气 | >20.00 |
| 丙烯 | 5.00～20.00 | 丙烯 | >20.00 |

本标准对氮气、氧气、氦气、氩气、一氧化碳、二氧化碳以及丙烯中微量水分的测定数据计算重复性限。在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过5%为前提。结果见表11。

## 表11  重复性限

| 气体类型 | 水含量范围 （mg/Kg） | r （mg/Kg） |
| --- | --- | --- |
| 氧气 | 1.00~5.00 | 0.68 |
| 氩气 | 5.00~20.00 | 1.02 |
| 丙烯 | 5.00~20.00 | 0.81 |
| 氮气 | 5.00~20.00 | 1.04 |
| 二氧化碳 | >20.00 | 1.18 |
| 丙烯 | >20.00 | 1.21 |
| 一氧化碳 | >20.00 | 1.95 |
| 氦气 | >20.00 | 2.89 |

## 5 精密度数据的确定

精密度数据是在2024年-2025年由6家实验室进行共同试验确定的。实验室代码见表12。每个实验室对不同水含量范围的气体样品均进行11次独立试验。测量的原始数据见附录A。

表12  实验室代码

| 代码 | 实验室名称 | 代码 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 中国检验认证集团广西有限公司 | - 2 | 广西华谊新材料有限公司 |
| - 3 | 佛山市科的气体化工有限公司 | - 4 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 |
| - 5 | 中国检验认证集团福建有限公司 | - 6 | 钦州海关综合技术服务中心 |

## 6 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利和知识产权问题。

## 7 预期达到的社会效益

7.1 项目的必要性

气体中的水含量是影响生产运输储存设备的正常运行的重要因素之一，同时是制约气体运用的一大障碍，随着各类气体的开发利用，气体大规模的进入市场，因此快速检测技术需求强烈，现有的检测技术标准方法存在应用范围受限、操作困难以及投入成本高等特点， 本方法目的通过解决气体进样及精确定量的技术难题，建立卡尔·费休库仑滴定法测定氮气、氧气、氦气、氩气、一氧化碳、二氧化碳以及丙烯等气体中微量水分的检测方法，有效节约检测时间，降低检测检测成本。该标准可作为现有标准的有效补充，满足实际使用需求。使气体中水分分析技术方法更加科学、全面，对生产企业、贸易活动的质量控制以及质量监管等具有现实性和必要性。

7.2项目的可行性

中国检验认证集团广西有限公司是中国检验认证集团一级子公司，是经中国国务院批准成立，国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会认可，以“检验、鉴定、认证、测试”为主业的第三方跨国检验认证机构。中检集团广西公司拥有一支经验丰富的检验鉴定、实验室测试和认证审核队伍，开展过多种气体、化工产品、石油产品的检测，具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，是英国石油公司（BP）的指定检测结构，国内唯一一家通过BP二方评审的实验室、墨西哥能源部认可的石油化工产品检测实验室，同时在2016年实验室凭借雄厚的技术实力和能力获得全球最大的有色金属交易所即伦敦金属交易所（LME）的认可，成为LME指定的全球十家、全国三家金属分析检测实验室之一，还是重金属精矿贸易国际仲裁机构之一。公司拥有多台卡尔费休水分滴定仪、电位滴定仪、气相色谱、万分之一天平等，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

本标准在起草、调研中得到了广西华谊新材料有限公司、佛山市科的气体化工有限公司、以及中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司、中国检验认证集团福建有限公司以及钦州海关综合技术服务中心等单位的积极响应。方法技术在分析检测领域的应用成熟、稳定。因此，建立卡尔·费休库仑滴定法在技术上也是可行的。通过多家单位的验证能够保证建立的分析方法具有可操作性并易于推广应用。

7.3要解决的主要问题

- 目前国内尚无卡尔费休库仑滴定法测定气体中微量水的化学分析标准方法。气体中微量水的测定一般小于1mg，目前现行标准方法操作繁琐，测定时间长，仪器设备投入成本高、价格昂贵，且测定范围受限，已不能完全满足现阶段对气体水分日益严苛的使用要求。卡尔费休库仑水分滴定法是经典的微量水分测定方法，已在液体、固体样品中得以大量使用。在液化石油气方面，卡尔费休法选择的依据是用称量来记录气体重量的方法，在测试时具有较大的误差和操作难度，随着近年来质量流量计的完善，气体质量控制愈发精准，采用卡尔·费休库仑滴定法并搭配气体进样器测定气体中微量水分含量已经具备可操作条件，具有方法准确稳定、结果偏差小、周期短、易操作等优点。因此建立卡尔费休库仑滴定法测定气体中微量水的化学分析方法，以满足市场交易的快速检测需求，为后续生产和市场交易提供依据。

7.4 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

- 经过资料搜索，均无卡尔费休库仑滴定法滴定法测定气体中微量水的化学分析标准，验证单位一致认为:《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》标准的编写符合 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》的编制要求。该标准技术先进、可操作性强，结构合理、文字简练、条理清晰，达到了国内先进水平。

# 8 采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

# 9 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

# 10 重大分歧意见的处理和依据

无重大分歧。

# 11 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议所制定的《气体中微量水分的测定 卡尔费休库仑滴定法》标准为团体标准。

# 12 贯彻标准的要求和措施建议

无。

编制组

2024年9月

附件A

气体中微量水的测定 卡尔 费休库仑滴定法

精密度试验数据处理

## 1  背景

为了确定《气体中微量水的测定 卡尔 费休库仑滴定法》测定方法的精密度，6个实验室对8个水平的气体样品进行了试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

## 2  数据及统计结果

## 2.1 各实验室的实验数据

## 表A-1  1#(氧气)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 1# - 1 | 1# - 2 | 1# - 3 | 1# - 4 | 1#-5 | 1#-6 |
| 光腔衰荡法 | 5.25*10-6μmol/mol | 5.33*10-6μmol/mol | 5.57*10-6μmol/mol | 5.33*10-6μmol/mol | 5.25*10-6μmol/mol | 5.57*10-6μmol/mol |
| 1 | 3.1 | 4.0 * | 3.6 * | 2.9 | 3.2 | 3.3 |
| 2 | 2.9 | 3.9 * | 3.4 * | 3.4 | 3.0 | 3.1 |
| 3 | 3.0 | 3.7 * | 3.8 * | 3.1 | 2.9 | 3.0 |
| 4 | 3.0 | 3.6 * | 3.6 * | 3.6 | 3.2 | 3.2 |
| 5 | 3.3 | 3.7 * | 3.4 * | 2.6 | 3.0 | 2.9 |
| 6 | 2.7 | 3.9 * | 3.4 * | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 7 | 2.8 | 3.8 * | 4.2 * | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| 8 | 3.1 | 3.5 * | 3.4 * | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 9 | 2.9 | 4.0 * | 3.9 * | 2.6 | 2.6 | 3.3 |
| 10 | 2.6 | 3.7 * | 3.4 * | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 11 | 2.6 | 4.2 * | 3.5 * | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
| 平均值 | 2.91 | 3.82 | 3.60 | 2.93 | 2.93 | 3.08 |
| RSD(%) | 7.60 | 5.34 | 7.35 | 10.92 | 7.02 | 7.23 |

## 表A-2  2#(氩气)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 2# - 1 | 2# - 2 | 2# - 3 | 2# - 4 | 2#-5 | 2#-6 |
| 光腔衰荡法 方法比对 | 9.96*10-6μmol/mol | 9.56*10-6μmol/mol | 13.7*10-6μmol/mol | 9.96*10-6μmol/mol | 9.56*10-6μmol/mol | 13.7*10-6μmol/mol |
| 1 | 5.7 | 4.6 | 8.0 * | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 2 | 5.9 | 4.4 | 8.2 * | 6.3 | 5.8 | 6.8 |
| 3 | 6.0 | 4.6 | 8.2 * | 6.8 | 5.6 | 6.6 |
| 4 | 6.0 | 4.4 | 6.6 * | 6.9 | 5.7 | 7.1 |
| 5 | 5.4 | 4.4 | 7.4 * | 5.3 | 5.4 | 6.7 |
| 6 | 5.4 | 4.5 | 8.3 * | 6.1 | 5.5 | 6.3 |
| 7 | 6.1 | 4.5 | 8.0 * | 5.9 | 5.1 | 6.2 |
| 8 | 5.1 | 4.4 | 7.1 * | 6.5 | 5.6 | 5.9 |
| 9 | 5.5 | 4.5 | 7.6 * | 6.4 | 5.2 | 6.5 |
| 10 | 5.6 | 4.5 | 7.4 * | 6.6 | 5.6 | 6.4 |
| 11 | 5.4 | 4.5 | 7.6 * | 5.9 | 5.3 | 6.2 |
| 平均值 | 5.65 | 4.48 | 7.67 | 6.25 | 5.53 | 6.47 |
| RSD(%) | 5.68 | 1.68 | 6.90 | 7.45 | 4.79 | 5.08 |

表A-3  3#(氮气)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 3# - 1 | 3# - 2 | 3# - 3 | 3# - 4 | 3#-5 | 3#-6 |
| 光腔衰荡法 方法比对 | 10.4*10-6μmol/mol | 13.4*10-6μmol/mol | 13.8*10-6μmol/mol | 13.4*10-6μmol/mol | 10.4*10-6μmol/mol | 13.8*10-6μmol/mol |
| 1 | 8.4 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 8.2 | 10.2 |
| 2 | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 8.8 | 8.4 | 9.8 |
| 3 | 8.6 | 9.5 | 10.8 | 8.6 | 8.1 | 9.7 |
| 4 | 8.5 | 9.6 | 9.9 | 8.6 | 8.0 | 10.2 |
| 5 | 8.5 | 10.1 | 10.7 | 8.6 | 7.8 | 9.5 |
| 6 | 8.3 | 10.3 | 10.9 | 8.1 | 7.9 | 10.1 |
| 7 | 8.2 | 9.8 | 10.9 | 9.7 * | 8.0 | 10.3 |
| 8 | 8.8 | 10.4 | 10.3 | 8.4 | 8.2 | 9.4 |
| 9 | 8.4 | 10.2 | 10.7 | 8.5 | 7.7 | 9.2 |
| 10 | 8.2 | 10.3 | 10.6 | 8.2 | 7.9 | 8.9 |
| 11 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 8.1 | 7.8 | 9.3 |
| 平均值 | 8.44 | 9.90 | 10.53 | 8.60 | 8.00 | 9.69 |
| RSD(%) | 2.07 | 3.75 | 4.03 | 5.35 | 2.62 | 4.85 |

表A-4  4#(二氧化碳)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 4# - 1 | 4# - 2 | 4# - 3 | 4# - 4 | 4#-5 | 4#-6 |
| 电解法 方法比对 | 58.6*10-6μmol/mol | 52.6*10-6μmol/mol | 52.6*10-6μmol/mol | 54.9*10-6μmol/mol | 58.6*10-6μmol/mol | 54.9*10-6μmol/mol |
| 1 | 28.0 | 22.8 | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 24.5 |
| 2 | 28.6 | 22.9 | 24.8 | 25.5 | 25.9 | 25.2 |
| 3 | 28.2 | 23.1 | 24.7 | 25.7 | 25.6 | 25.0 |
| 4 | 27.9 | 22.6 | 25.0 | 25.4 | 25.3 | 25.6 |
| 5 | 27.7 | 22.9 | 24.6 | 25.5 | 25.8 | 25.9 |
| 6 | 28.0 | 24.0 | 25.1 | 25.5 | 26.4 | 25.3 |
| 7 | 27.8 | 23.4 | 24.8 | 25.5 | 24.9 | 24.9 |
| 8 | 27.6 | 24.2 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 25.6 |
| 9 | 27.9 | 22.6 | 24.8 | 25.7 | 25.2 | 26.1 |
| 10 | 27.9 | 22.8 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 25.3 |
| 11 | 27.3 | 22.7 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 25.7 |
| 平均值 | 27.90 | 23.09 | 24.83 | 25.35 | 25.54 | 25.37 |
| RSD(%) | 1.19 | 2.38 | 0.63 | 1.26 | 2.18 | 1.84 |

表A-5  5#(一氧化碳)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 5# - 1 | 5# - 2 | 5# - 3 | 5# - 4 | 5#-5 | 5#-6 |
| 电解法 方法比对 | 50.5*10-6μmol/mol | 58.2*10-6μmol/mol | 58.2*10-6μmol/mol | 61.8*10-6μmol/mol | 50.5*10-6μmol/mol | 61.8*10-6μmol/mol |
| 1 | 33.7 | 38.4 | 40.1 | 44.9 | 34.2 | 42.3 |
| 2 | 33.5 | 37.4 | 40.1 | 44.4 | 34.6 | 43.1 |
| 3 | 34.0 | 37.2 | 42.2 | 43.2 | 34.1 | 42.5 |
| 4 | 33.0 | 36.4 | 42.4 | 44.6 | 34.3 | 42.0 |
| 5 | 33.3 | 37.2 | 41.8 | 42.9 | 34.8 | 41.8 |
| 6 | 32.8 | 38.3 | 41.1 | 43.9 | 35.2 | 42.6 |
| 7 | 33.1 | 38.3 | 42.3 | 43.5 | 34.5 | 42.9 |
| 8 | 32.7 | 38.6 | 41.0 | 43.9 | 34.2 | 44.1 |
| 9 | 32.9 | 36.8 | 41.1 | 43.2 | 33.9 | 43.2 |
| 10 | 33.5 | 39.2 | 42.5 | 43.3 | 33.8 | 43.6 |
| 11 | 32.6 | 38.5 | 41.4 | 43.2 | 33.6 | 43.7 |
| 平均值 | 33.19 | 37.85 | 41.45 | 43.73 | 34.29 | 42.89 |
| RSD(%) | 1.34 | 2.33 | 2.09 | 1.52 | 1.35 | 1.70 |

表A-6  6#(氦气)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 6# - 1 | 6# - 2 | 6# - 3 | 6# - 4 | 6#-5 | 6#-6 |
| 光腔衰荡法 方法比对 | 9.65*10-6μmol/mol | 11.2*10-6μmol/mol | 11.2*10-6μmol/mol | 9.65*10-6μmol/mol | 9.65*10-6μmol/mol | 10.36*10-6μmol/mol |
| 1 | 45.4 | 52.6 | 50.9 | 42.8 | 46.8 | 48.6 |
| 2 | 46.5 | 52.6 | 51.0 | 44.1 | 46.3 | 48.3 |
| 3 | 43.7 | 51.6 | 51.4 | 45.1 | 47.2 | 47.5 |
| 4 | 44.7 | 51.9 | 50.3 | 43.1 | 46.0 | 48.2 |
| 5 | 47.4 | 52.1 | 47.8 | 42.1 | 45.8 | 46.8 |
| 6 | 46.7 | 51.3 | 48.5 | 43.7 | 45.1 | 47.8 |
| 7 | 45.5 | 52.7 | 47.4 | 42.8 | 44.6 | 48.3 |
| 8 | 47.1 | 52.4 | 49.7 | 42.9 | 44.3 | 49.2 |
| 9 | 44.9 | 52.0 | 48.6 | 43.6 | 44.8 | 49.4 |
| 10 | 47.5 | 52.4 | 49.4 | 42.6 | 43.9 | 48.2 |
| 11 | 43.9 | 52.6 | 48.4 | 43.9 | 44.6 | 47.6 |
| 平均值 | 45.75 | 52.20 | 49.40 | 43.34 | 45.40 | 48.17 |
| RSD(%) | 2.99 | 0.88 | 2.77 | 1.95 | 2.38 | 1.55 |

表A-7  7#(丙烯)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 7# - 1 | 7# - 2 | 7# - 3 | 7# - 4 | 7#-5 | 7#-6 |
| 1 | 6.4 | 6.0 | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 8.1 |
| 2 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 7.7 |
| 3 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 6.1 | 7.9 |
| 4 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 6.0 | 7.5 |
| 5 | 6.7 | 6.4 | 8.0 | 7.4 | 6.6 | 7.8 |
| 6 | 7.0 | 6.1 | 7.2 | 7.8 | 6.3 | 7.4 |
| 7 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 6.7 | 8.0 |
| 8 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 6.2 | 8.1 |
| 9 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 6.2 | 8.0 |
| 10 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 8.0 | 6.7 | 7.9 |
| 11 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 6.9 | 7.8 |
| 平均值 | 6.61 | 6.51 | 7.44 | 7.72 | 6.40 | 7.84 |
| RSD(%) | 3.73 | 4.94 | 4.42 | 3.83 | 4.46 | 3.06 |

表A-8  8#(丙烯)中微量水的数据及统计结果（mg/kg）

| 验证单位 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 广西华谊新材料有限公司 | 佛山市科的气体化工有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 钦州海关综合技术服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 8# - 1 | 8# - 2 | 8# - 3 | 8# - 4 | 8#-5 | 8#-6 |
| 1 | 35.7 | 38.5 | 42.2 | 39.1 | 34.6 | 36.3 |
| 2 | 35.1 | 38.5 | 43.1 | 39.1 | 33.5 | 36.6 |
| 3 | 34.9 | 37.0 | 43.1 | 39.8 | 34.3 | 37.0 |
| 4 | 35.7 | 38.4 | 42.7 | 39.2 | 34.5 | 37.0 |
| 5 | 34.8 | 37.4 | 42.1 | 39.7 | 33.2 | 37.2 |
| 6 | 36.2 | 37.4 | 43.2 | 39.5 | 33.9 | 36.9 |
| 7 | 35.2 | 38.8 | 42.9 | 39.2 | 33.8 | 37.1 |
| 8 | 35.5 | 37.9 | 42.7 | 40.1 | 33.3 | 36.5 |
| 9 | 36.1 | 38.3 | 43.2 | 39.1 | 33.7 | 36.8 |
| 10 | 35.7 | 38.6 | 42.9 | 39.4 | 34.1 | 37.3 |
| 11 | 35.7 | 38.1 | 43.3 | 39.6 | 33.7 | 36.9 |
| 平均值 | 35.48 | 38.08 | 42.85 | 39.44 | 33.87 | 36.86 |
| RSD(%) | 1.30 | 1.51 | 0.92 | 0.89 | 1.36 | 0.81 |

## 一致性和离群值的检查

## 3.1 异常值判定

（1） 对各实验室数据进行格拉布斯检验

分别对每一家的每一个水平样进行格拉布斯检验，查表，n=11，a=0.05时临界值为2.355，a=0.01时舍临界值为2.564；根据国家标准GB/T6379.2-2004规定，检验统计量大于5%临界值时，为统计歧离值，仍参与后续计算，不需要舍弃，歧离值在表中用“*”标出；检验统计量大于1%临界值时，为统计离群值，需要舍弃，异常值在表中用“**”标出。

| 实验室i 样品编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | Gmin | 1.398 | 1.559 | 0.756 | 1.024 | 1.593 | 1.714 |
|  | Gmax | 1.768 | 1.871 | 2.268 | 2.105 | 1.328 | 1.428 |
| 2# | Gmin | 1.702 | 1.090 | 1.082 | 2.031 | 1.613 | 1.741 |
|  | Gmax | 1.418 | 1.574 | 1.185 | 1.406 | 1.784 | 1.907 |
| 3# | Gmin | 1.352 | 1.346 | 2.184 | 1.086 | 1.430 | 1.683 |
|  | Gmax | 2.081 | 1.346 | 0.878 | 2.389 | 1.907 | 1.296 |
| 4# | Gmin | 1.809 | 0.892 | 1.462 | 2.042 | 1.142 | 1.868 |
|  | Gmax | 2.111 | 2.015 | 1.754 | 1.078 | 1.729 | 1.557 |
| 5# | Gmin | 1.325 | 1.640 | 1.563 | 1.247 | 1.490 | 1.494 |
|  | Gmax | 1.141 | 1.537 | 1.207 | 1.768 | 1.961 | 1.656 |
| 6# | Gmin | 1.502 | 1.955 | 1.462 | 1.467 | 1.386 | 1.837 |
|  | Gmax | 1.276 | 1.086 | 1.462 | 2.092 | 1.293 | 1.643 |
| 7# | Gmin | 2.056 | 1.580 | 1.046 | 1.434 | 1.413 | 1.817 |
|  | Gmax | 1.598 | 1.218 | 1.687 | 1.274 | 1.738 | 1.104 |
| 8# | Gmin | 1.479 | 1.876 | 1.896 | 0.964 | 1.448 | 1.853 |
|  | Gmax | 1.554 | 1.245 | 1.138 | 1.879 | 1.585 | 1.483 |
| G临界值： n=11，a=0.05时临界值为2.355，a=0.01时舍临界值为2.564 |  |  |  |  |  |  |  |

结果表明，实验室4的水平3的最大值的数据，为歧离值，仍参与后续计算，不需要舍弃，在表中用“*”标出；其余数据均符合要求。

## 3.1 曼德尔 h-k 检验

对各实验室提供的数据进行曼德尔 h、k 检验，检验结果分别见表 A-7、表 A-8。各实验室提供的精密度数据重复次数为11次，根据 GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时 GB/T 6379.2-2004 只提供到n=10时的C临界值，因此h，k统计量的临界值采用n=10，p=6。

表A-7 曼德尔h统计量的值

| 实验室i | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.759 | -0.338 | -0.766 | 1.654 | -1.272 | -0.509 | -0.737 | -0.721 |
| 2 | 1.530 | -1.425 | 0.717 | -1.461 | -0.235 | 1.512 | -0.888 | 0.101 |
| 3 | 0.980 | 1.555 | 1.352 | -0.337 | 0.569 | 0.634 | 0.548 | 1.609 |
| 4 | -0.713 | 0.222 | -0.600 | 0.005 | 1.076 | -1.267 | 0.976 | 0.530 |
| 5 | -0.713 | -0.448 | -1.208 | 0.123 | -1.027 | -0.620 | -1.048 | -1.232 |
| 6 | -0.324 | 0.434 | 0.505 | 0.017 | 0.889 | 0.249 | 1.148 | -0.287 |
| h临界值： n=10，p=6，显著性水平为 1%时 h=1.87，显著性水平 5%时，h=1.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表 2 可所有实验室各测试水平下的h测定结果均小于显著性水平5%时的1.66，未发现离群值，数据均符合要求。

表A-8曼德尔k统计量的值

| 实验室i | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.910 | 0.887 | 0.471 | 0.786 | 0.640 | 1.325 | 0.854 | 1.064 |
| 2 | 0.839 | 0.208 | 1.001 | 1.304 | 1.265 | 0.446 | 1.115 | 1.330 |
| 3 | 1.088 | 1.465 | 1.144 | 0.368 | 1.243 | 1.325 | 1.142 | 0.912 |
| 4 | 1.315 | 1.288 | 1.241 | 0.759 | 0.952 | 0.816 | 1.025 | 0.811 |
| 5 | 0.845 | 0.733 | 0.565 | 1.321 | 0.665 | 1.049 | 0.990 | 1.064 |
| 6 | 0.917 | 0.910 | 1.267 | 1.107 | 1.047 | 0.724 | 0.831 | 0.691 |
| k临界值： n=10，p=6时，显著性水平为 1%时 k=1.47，显著性水平 5%时，k=1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结果表明：实验室3的2#的K值大于显著性水平5%的1.33，小于显著性水平1%的1.47，为岐离值(用单星号*标出)，予以保留；其他数据符合要求。

## 3.2离群值检验

## 3.1.1柯克伦检验

对4个实验室方差进行柯克伦检验，结果如表A-9。各实验室提供的精密度数据重复次数为11次，根据 GB/T 6379.2-2004 规定n可取为多数单元中的检测结果数，如果检验统计量C值小于或等于5%临界值,则接受被检验项目为正确值；如果检验统计量大于5%临界值，但小于或等于1%临界值，则称被检验的项目称为歧离值，且用单星号(*)标出；如果检验统计量大于 1%临界值，则被检验项目称为统计离群值，且用双星号(**)标出。同时 GB/T 6379.2-2004 只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6的临界值，经检验p=6，n=6时，所有数据均满足要求。

## 表A-9 柯克伦检验

| 实验室i | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax实验室 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Smax值 | 0.320 | 0.529 | 0.470 | 0.557 | 0.881 | 1.368 | 0.329 | 0.577 |
| S2max值 | 0.1022 | 0.2802 | 0.2209 | 0.3105 | 0.7767 | 1.8720 | 0.1084 | 0.3326 |
| ∑S2 | 0.35455 | 0.78364 | 0.82564 | 1.06855 | 2.91436 | 6.39545 | 0.49885 | 1.12875 |
| C | 0.2882 | 0.3575 | 0.2676 | 0.2906 | 0.2665 | 0.2927 | 0.2174 | 0.2947 |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 临界值C: n=6，p=6，此时柯克伦检验 5%临界值为0.445，1%临界值为0.520。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2格拉布斯检验

根据 GB/T 6379.2-2004 规定，对一个离群观测值的格拉布斯检验，大于1%临界值的为离群值；大于 5%临界值的为歧离值；检验统计结果见表A-10，所有检验值均小于1.887，未发现离群值，数据均符合要求。

## 表A-10  格拉布斯检验 （一个离群值观测情况）

| 实验室i | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值的平均值 | 3.211 | 6.008 | 9.192 | 25.347 | 38.900 | 47.377 | 7.087 | 37.763 |
| 均值的标准差S | 0.3972 | 1.0710 | 0.9875 | 1.5437 | 4.4879 | 3.1892 | 0.6521 | 3.1617 |
| 最大均值 | 3.82 | 7.67 | 10.53 | 27.90 | 43.73 | 52.20 | 7.84 | 42.85 |
| 最小均值 | 2.91 | 4.48 | 8.00 | 23.09 | 33.19 | 43.34 | 6.40 | 33.87 |
| Gmax | 1.530 | 1.555 | 1.352 | 1.654 | 1.076 | 1.512 | 1.148 | 1.609 |
| Gmin | 0.759 | 1.425 | 1.208 | 1.461 | 1.272 | 1.267 | 1.048 | 1.232 |
| 临界值G: p=6，此时格拉布斯检验 5%临界值为1.887，1%临界值为 1.973。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据 GB/T 6379.2-2004 规定，对两个离群观测值的格拉布斯检验，小于1%临界值的为离群值；小于5%临界值的为歧离值，检验统计结果见表A-11，所有检验值均大于0.0349，数据均符合要求，未发现离群值。

## 表A-11  格拉布斯检验（两个离群值观测情况）

| 实验室i | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp-1,p2 | 0.0196 | 1.6118 | 1.5501 | 3.4804 | 42.0351 | 11.7895 | 0.6811 | 9.8572 |
| S1,22 | 0.5321 | 2.9363 | 1.9328 | 4.6283 | 20.2515 | 21.5615 | 0.9262 | 20.0814 |
| S02 | 0.7888 | 5.7354 | 4.8754 | 11.9144 | 100.7051 | 50.8547 | 2.1264 | 49.9814 |
| Gp-1,p | 0.0248 | 0.2810 | 0.3179 | 0.2921 | 0.4174 | 0.2318 | 0.3203 | 0.1972 |
| G1,2 | 0.6746 | 0.5120 | 0.3964 | 0.3885 | 0.2011 | 0.4240 | 0.4356 | 0.4018 |
| 临界值G: p=4，此时格拉布斯检验 5%临界值为0.0349，1%临界值为 0.0116； |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 结果表明：1#的格拉布斯两个离群值观测值小于显著性水平5%的0.0349，大于显著性水平1%的0.0116，为岐离值(用单星号*标出)，予以保留；其他数据均符合要求。

## 4  S2r、Sr与r的计算

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过5%为前提。结果见A-12。

## 表A-12  精密度计算

|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 3.211 | 6.009 | 9.192 | 25.347 | 38.900 | 47.377 | 7.0870 | 37.7629 |
| sr2 | 0.0591 | 0.1336 | 0.1376 | 0.1781 | 0.4857 | 1.0659 | 0.0831 | 0.1881 |
| sr | 0.243 | 0.366 | 0.371 | 0.422 | 0.697 | 1.032 | 0.2883 | 0.4337 |
| r | 0.68 | 1.02 | 1.04 | 1.18 | 1.95 | 2.89 | 0.81 | 1.21 |